ООО «КИП-ЛАБС»

ПРИБОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ОСОБО ЧИСТОЙ ВОДЫ

«Деионизатор Источник»

Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	5

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5

7. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	6

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	8

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

ПАСПОРТ	11

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Прибор «Деионизатор Источник» предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой воды (1-ая степень чистоты по ГОСТ Р 52501-2005), используемой для заправки электролизных генераторов водорода/кислорода, хроматографических проб, приготовления растворов и других целей.

ВНИМАНИЕ 1. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СМЕННОЙ КАССЕТЫ ФИЛЬТРОВ ПРИБОР СЛЕДУЕТ ЗАПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ИЛИ БИДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ. 2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЫСТРОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ЕЁ НЕ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЕ. ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЮЩУЮСЯ ФТОРОПЛАСТОВУЮ ПОСУДУ. ПРИ ЭТОМ ПОСЛЕ 10-ДНЕВНОГО ХРАНЕНИЯ ПРОВОДИМОСТЬ ВОДЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО 1 мкС/см. 3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И ЕГО СМЕННОЙ КАССЕТЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ +5°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкS/см	0,10*

Производительность, не менее, л/час	6

Содержание ионов металлов, не более, мкГ/л: Fe, Pb, Ni, Co	5**

Zn, Cd, Cu, Mn	1**

Оптическая плотность по аммиаку

относительно бидистиллированной воды, не более, D	- 0,01**

Наработка сменной кассеты (суммарный объем

очищенной воды), не менее, л	700

Объем заправляемой дистиллированной воды, л	1

Габаритные размеры, мм	180х450х435

Масса заправленного прибора, не более, кг	8

Рабочие условия: температура окружающего воздуха от           +10 до	+35OC

Питание от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более	20 ВА.

* Указанное значение удельной проводимости гарантируется конструкцией прибора и проверяется при периодических испытаниях.

** Характеристики приведены для воды, однократно очищенной прибором «Деионизатор Источник». Если однократно очищенную воду подвергнуть повторной очистке, то её характеристики могут быть существенно улучшены.

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки прибора входят:

Прибор «Деионизатор Источник» (с установленной кассетой)	1

Руководство по эксплуатации и паспорт	1

Шнур сетевой	1

Упаковочная коробка	1

4.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.  Очистка воды в приборе производится путем пропускания её через композицию деионизационных смол и сорбентов. Смолы и сорбенты находятся в фильтрующих элементах, помещённых в сменную кассету. Подлежащая очистке дистиллированная вода заливается в питающий бак, заливная горловина которого выведена на верхнюю плоскость прибора и герметично закрыта винтовой крышкой.

4.2.  При работе прибора вода из питающего бака, с помощью насоса, пропускается через фильтрующие элементы и поступает на выход прибора.

Контроль уровня воды в питающем баке осуществляется с помощью встроенного датчика уровня, который срабатывает при низком уровне воды, отключая насос. При этом на лицевой панели прибора зажигается Индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ» и подаётся звуковой сигнал. При заливке воды в питающий бак звуковой сигнал и индикатор низкого уровня отключаются, прибор снова готов к работе. Верхний уровень воды ы баке контролируется визуально при залитии дистиллированной воды.

Ориентировочное значение удельной проводимости получаемой воды индицируется на цифровом табло, расположением на передней панели прибора.

ИНДИКАТОР СЕТЬ

ИНДИКАТОР СЕТЬ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ВОДЫ

ИНДИКАТОР НИЗКОГО УРОВНЯ ВОДЫ

ИНДИКАТОР

ПРОВОДИМОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОР

ПРОВОДИМОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ШТУЦЕР ОТБОРА ВОДЫ

ШТУЦЕР ОТБОРА ВОДЫ

ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР

ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР

Рис. 1 Передняя панель прибора


5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

5.1. Прибор выполнен в металлическом корпусе. Основные органы управления и индикации расположены на передней панели прибора.

Заливная горловина питающего водяного бака расположена на верхней плоскости прибора.

5.2.  На передней панели прибора (рис.1) расположены:

- переключатель включения/выключения прибора;

- цифровое табло, показывающее ориентировочную электропроводность и температуру получаемой воды на выходе прибора в мкS;

- индикатор включения прибора «СЕТЬ»;

- кнопка включения насоса «ПОДАЧА ВОДЫ»;

- индикатор низкого уровня воды в питающем баке «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ»;

- отверстие звуковой сигнализации;

- штуцер отбора воды «ВЫХОД»;

5.3. На задней стенке прибора расположена сетевая колодка со встроенным предохранителем и переключателем вкл/выкл со световой индикацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.  К проведению работ с прибором "Деионизатор Источник", его настройке, наладке и испытаниям допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие в полном объёме настоящее руководство и прошедшие аттестацию, проверку навыков работы на рабочем месте и инструктаж по технике безопасности с регистрацией в журнале.

6.2.  Категорически запрещается использовать для подключения прибора к электрической сети случайные провода с оголёнными выводами без стандартных вилок и гнезд. Запрещается использовать прибор, включенный в сеть без заземления.

6.3.  Потребителю категорически запрещается производить какие-либо манипуляции, кроме описанного в настоящем руководстве технического обслуживания и замены сменной кассеты.

6.4.  Не допускается:

- пользование прибором при неисправных сетевом шнуре, разъёмах, плавких предохранителях и других элементах электропитания;

- вскрывать прибор, расстыковывать соединители, заменять сменную кассету или плавкие предохранители при включённой в розетку вилке электропитания;

- применять нештатные плавкие предохранители;

- работать при наличии утечек воды в приборе;

- оставлять включённый прибор без присмотра.

6.5.  По окончании работы необходимо кнопкой включения-выключения на передней панели выключить прибор, перевести сетевой выключатель на задней панели в положение выключено, отсоединить сетевую вилку от розетки и ослабить крышку горловины питающего бака.

6.6.  В атмосфере помещения, в котором находится прибор не допускается наличие паров кислот, масел и других агрессивных загрязнителей.

6.7.  Замена сменной кассеты производится только при отсоединённом шнуре сетевого питания.

7. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1.  Прибор должен быть установлен на столе с горизонтальной поверхностью так, чтобы к нему был обеспечен свободный доступ.

7.2.  Не далее, чем в полутора метрах от места установки прибора должна находиться розетка электрической сети с заземлением.

7.3.  Подключить шнур электропитания к прибору и включить его в сеть.

7.4.  Включить сетевой выключатель на задней панели прибора и выключатель на передней панели, при этом должен загореться индикатор «СЕТЬ» и блок индикации проводимости.

7.5.  Если при включении прибора или в процессе его работы загорается индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ» и раздаётся прерывистый звуковой сигнал, то это означает, что в питающем баке закончилась вода.  В этом случае необходимо отвинтить крышку заливной горловины и залить в питающий бак дистиллированную воду.

ПРИ ЗАЛИВКЕ ВОДЫ НЕ ДОПУСКАТЬ ЕЁ ПРОЛИВА НА КОРПУС ПРИБОРА.

7.6.  Удалить заглушку из выходного штуцера. Для этого следует нажать на цангу и вынуть заглушку. Вставить в штуцер сливную трубку, входящую в комплект поставки, опустив её свободный конец в приёмную тару.

7.7.  Выключателем «ПОДАЧА ВОДЫ» включить насос и следя за показаниями цифрового табло дождаться окончания промывки (показания индикатора достигнут требуемого значения проводимости). Остановить насос выключателем «ПОДАЧА ВОДЫ», перелить воду из приёмной тары в питающий бак и включить насос снова. В приёмную тару будет поступать очищенная вода.

7.8.  По получении нужного количества очищенной воды выключить насос выключателем «ПОДАЧА ВОДЫ», выключить сетевое питание прибора на передней и задней панели прибора

7.9.  Если в процессе работы вода в питающем баке закончится, то насос автоматически выключится. При этом загорится индикатор «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ» и раздастся звуковой сигнал. В этом случае необходимо долить воду в питающий бак, после чего продолжить работу нажатием кнопки «ПОДАЧА ВОДЫ».

7.10. Если необходимое воды уже получена, то насос выключается повторным нажатием на кнопку «ПОДАЧА ВОДЫ».

Примечание. Для прекращения поступления воды из выходного штуцера после отключения кнопки «ПОДАЧА ВОДЫ» необходимо ослабить крышку питающего бака и установить заглушку на трубку выхода воды.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.  Техническое обслуживание прибора заключается в замене сменной кассеты фильтров.

8.2.  Замена сменной кассеты фильтров производится по мере необходимости если проводимость очищенной воды не достигает указанных в паспорте прибора значений при 3-4-кратном пропускании этой воды через прибор. Сменная кассета рассчитана на очистку примерно 700 л дистиллированной воды.

8.3.  Для замены сменной кассеты фильтров необходимо:

8.3.1.  Отвинтить крепежные винты на задней стенке прибора и снять боковую крышку отсека кассеты.

8.3.2.  Освободить кассету из пазов.

8.3.3.  Вынуть кассету.

8.3.4.  Отсоединить от кассеты шланги «ВХОД» и «ВЫХОД» и закрыть штуцеры заглушками (перемычкой), снятыми (ой)  с подготовленной к установке в прибор кассеты.

8.3.5.  Установку новой кассеты производить в обратном порядке.

8.4.  После замены кассеты произвести промывку прибора, пропуская через него не менее 2 литров дистиллированной воды, пока контролируемая по индикатору ориентировочная проводимость очищенной воды не достигнет требуемого уровня.

9.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Вид неисправности | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие потока воды в выходном шланге при включённом насосе | 1. Отсоединился шланг от кассеты. 2. Попадание сорбентов или смол в соединительные шланги, пережатие шлангов. 3. Перегорел предохранитель. 4. Вышел из строя насос. | 1. Проверить соединение шлангов. 2. Удалить смолы из шлангов, устранить пережатие. 3. Заменить предохранитель. 4. Обратиться к предприятию-изготовителю. |

10.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1.  Прибор «Деионизатор Источник» с установленной в нем сменной кассетой должен транспортироваться  в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха в транспортном средстве не ниже +5OС   закрытым железнодорожным или закрытым автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок, действующими на данных видах транспорта.

10.2.  Условия транспортирования и хранения прибора должны соответствовать условиям 1(Л) ГОСТ 15150-69.

Храниться прибор должен в заправленном водой до минимального уровня состоянии, в заводской упаковке, в отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5OС,  и относительной влажности не более 80%.

10.3.  Во время погрузочных и разгрузочных работ коробки с приборами не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков.

Способ укладки коробок с приборами на транспортное средство должен исключать возможность их перемещения.

При погрузке и выгрузке необходимо выполнять требования, предупреждающие повреждение маркировки на транспортной таре.

10.4.  В процессе хранения и транспортирования категорически запрещается класть прибор на бок или переворачивать его.

10.5.  Складировать не более 3 ярусов.

Приборы должны храниться в транспортной таре на стеллажах, исключающих механические повреждения, в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69, при температуре не ниже +5OС и отсутствии в воздухе агрессивных паров и газов не более 6 месяцев.

Рекомендуется не реже, чем раз в 2 месяца производить включение и промывку прибора, очищая примерно 2 литра воды.

10.6.  Распаковку прибора производить в сухом отапливаемом помещении после суточного пребывания в нем, если транспортирование или хранение прибора производилось при температуре ниже +10OС.

10.7.  После извлечения из упаковки прибор должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 4 часов.

10.8.  При хранении и во время перерывов в эксплуатации прибор должен находиться в сухих отапливаемых помещениях, закрытый чехлом, исключающим попадание посторонних предметов и пыли.

10.9.  В питающем баке прибора всегда должна находиться дистиллированная вода.

10.10.  Сменная кассета с фильтрами должна транспортироваться и храниться в соответствии с условиями п.п. 10.1 и 10.2.

11.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1.  Срок хранения прибора с даты его изготовления до дня продажи – не более 6 месяцев.

11.2.  Гарантийный срок эксплуатации прибора (кроме сменной кассеты) – 12 месяцев со дня продажи, указанного в паспорте прибора.

11.3.  В течение гарантийного срока прибор безвозмездно ремонтируется или заменяется изготовителем при условии его эксплуатации в строгом соответствии с требованиями настоящего руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Разработчик может вносить в прибор конструктивные изменения с условием сохранения технических характеристик прибора.

ОТК__________________

Дата производства __________

Серийный номер: 1010526